## BCGDKT
Ngày 21 tháng 08 năm 2023
BÁO CÁO GIÁM ĐỊNH KỸ THUẬT
Số:2023050078/BCGĐKT
| Kính gửi: | BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH
Trung tâm Kỹ thuật thuộc Nhóm Nội soi, Bộ phận Thiết bị Y tế, công ty TNHH Fujifilm Việt Nam xin gửi tới Quý Bệnh viện bản báo cáo giám định kỹ thuật như sau:
I. Thông tin chung:
Thiết bị: |  |  | Ống soi dạ dày |  | FMSV2023050078
Model: |  |  | EG-530WR
Số máy: |  |  | LG361K357
Người kiểm tra: |  |  | Nguyễn Khắc Thắng
Ngày kiểm tra: |  |  | 01/06/2023
Người chứng kiến:
Ngày lắp đặt: |  |  | 21/03/2023
Số ca sử dụng: |  |  | 1261
Ngày sửa chữa lần cuối: |  |  | 04/05/2023
Ngày xuất hiện hư hỏng: |  |  | 30/05/2023
II. Kết quả giám định:
Stt | Hiện tượng |  | Bộ phận liên quan | Nguyên nhân |  | Hình ảnh
1 | Broken (Cable/Wire/Fibers) |  | VCA.Video Connector Cable | Parts Replacement or Software Ver.Up / Based on ECN
2 | Scratch |  | VCA.VCA at Flexible Section | Parts Replacement or Software Ver.Up / Based on ECN
III. Kết luận:
Đề nghị Quý Bệnh viện cần thay các bộ phận sau:
- Bộ phận thân ống soi (ISA)
- Bộ phận kết nối tín hiệu (VCA)
- Ống nối (đồng)
- Đai ốc (đồng)
- Một số phụ kiện liên quan:
IV. Khuyến cáo:
- | Đề nghị thực hiện đầy đủ và đúng cách các quy định về vệ sinh tiệt khuẩn và bảo quản thiết bị, kiểm tra rò rỉ sau mỗi ca thăm khám nhằm tránh rủi ro ngoài ý muốn có thể gây nguy hại đến dây soi.
- | Nếu có bất kỳ hiện tượng xảy ra như rò rỉ, hình ảnh bất thường… đề nghị Quý Bệnh viện tạm ngưng sử dụng và liên hệ ngay với công ty Fujifilm Việt Nam.
Xin chân thành cảm ơn!
PHỤ TRÁCH TRUNG TÂM KỸ THUẬT | [6 empty] | NGƯỜI BÁO CÁO
None | [6 empty] | Nguyễn Khắc Thắng
CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM - Nhóm Nội soi - Bộ phận Thiết bị Y tế
Trụ sở: Tầng 30, Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
VPĐD: Tầng 22, Tòa tháp VCCI, 09 Đào Duy Anh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội
1

## Sheet1
Bộ phận kỹ thuật sẽ tiến hành sấy khô ống soi để khắc phục hiện tượng đốm đen, tuy nhiên, chúng tôi khuyến cáo nên thay đầu thu hình để hình ảnh đạt được chất lượng tốt nhất.
Với các hư hỏng đã giám định cho ống soi qua đường mũi, hãng khuyến cáo cần thiết phải thay toàn bộ thân ống soi (ISA). Tuy nhiên, để giảm thiểu chi phí, Quý Khách có thể chọn giải pháp thay từng phần nêu trên nhưng sẽ có rủi ro hỏng chíp thu hình (CHA) trong quá trình sửa chữa. Vì vậy, đề nghị Quý khách xem xét và xác nhận phương án lựa chọn.
Nguyên nhân
Tần suất sử dụng.
Ngoại lực tác động.
Tần suất sử dụng và ngoại lực tác động.
Lão hóa theo thời gian sử dụng.
Hao mòn theo thời gian sử dụng.
Chất lỏng thẩm thấu từ vị trí rò rỉ